{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7]]}
["浙江省中医院血常规、CRP试剂市场调研表"]
["1.本市场调研表请企业下载认真填写、并保证所填数据真实有效。\n2.请填写相对应试剂的人份价格、设备年租赁价；试剂参数要求、仪器设备参数要求、商务要求若能达到请在括号里打“√”。\n3.填写完毕后请加盖企业鲜章。"]
["分项序号","目录","单位","人份价格（元）","设备年租赁预算价（元）","试剂参数要求","仪器设备参数要求","商务要求"]
["A1","血常规检测试剂（含原厂生产的质控品、校准品）","人份",null,null,"（    ）1.试剂医疗器械注册证和产品注册登记表；\n（    ）2.提供试剂名称、种类、规格；\n（    ）3.试剂具备解聚功能，能避免因为血小板聚集对血小板检测的影响；\n（    ）4.具有配套的质控及校准品，且为原厂生产,拥有完整溯源性，溯源性资质获得CNAS权威认证；\n（    ）5.试剂适用于SF Cube 细胞三维识别分析技术，可提供更加准确的异常细胞报警信息。","（    ）1.适用于试剂配套、最新型号、最高配置血液分析流水线，具有分析临床血液细胞、体液细胞，具有检测网织红细胞、有核红细胞、幼稚细胞功能，需提供配套血液分析流水线的型号、模块的型号；\n（    ）2.检测原理：核酸荧光染色+半导体激光；\n（    ）3.技术要求：线性范围宽-- WBC ： 0～ 400×109/L， RBC：0～8.0×1012/L， HGB：0～ 250g/L， PLT：0～ 5000×109/L，解决了高值样本重复稀释的问题；\n（    ）4.每次使用等同试剂，保证低值白细胞、幼稚粒细胞检测的准确性；\n（    ）5.实现对感染性红细胞的有效提示；\n（    ）6.体液检测模式报告参数≥7项，提供参数依据；\n（    ）7.检测原理：核酸荧光染色+半导体激光。","（    ）1.投标试剂用于血球流水线的浙江省内医院用户≥25家，并提供用户名单；\n（    ）2.接到订货需求，可于4小时内完成送货。\n（    ）3.仪器租赁项目开展需提供完善的整体解决方案：在不超过租赁控制价的前提下（不接受免费租赁），提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。\n（    ）4.血常规检测试剂、网织红细胞试剂分别报价（价格含质控品、校准品）。"]
["A2","网织红细胞试剂（含原厂生产的质控品、校准品）","人份"]
["B1","CRP试剂（含原厂生产的质控品、校准品）","人份",null,null,"（    ）1.试剂医疗器械注册证和产品注册登记表；\n（    ）2.提供试剂名称、种类、规格；\n（    ）3.单次检测样本用量：≤20µl；                  \n（    ）4.具有配套的质控及校准品，且为原厂生产,拥有完整溯源性；          \n（    ）5.可使用静脉全血、末梢全血、血清、预稀释模式检测；                                                    \n（    ）6.方法学：免疫比浊法；\n（    ）7. CRP检测线性范围: 0.5-300.0mg/L   \n","\n（    ）*1.自动化程度：全自动（仪器自动进样、自动混匀、自动添加试剂、全自动检测、自动传输结果到中文系统）；\n（    ）*2.检测速度：≧150测试/小时；\n（    ）3.进样方式：穿刺，无需开盖；\n（    ）*4.仪器内试剂制冷装置：提供2—8摄氏度的保存环境；\n（    ）5.存储系统：系统可存储≥60000组数据；\n（    ）*6.测量重复性：CV≤4%；\n（    ）7.样本污染携带率：≤0.5%；\n（    ）8.系统显示：TFT真彩触摸屏，全中文操作；\n（    ）9.条形码扫描功能：配条形码扫描器，样本信息可自动输入；\n（    ）10.外部接口：支持LIS系统连接功能，能实现实验数据信息化管理；\n（    ）11.与血球仪兼容性：能与全自动血球仪联机。","（    ）1.仪器租赁项目开展需提供完善的整体解决方案：在不超过租赁控制价的前提下（不接受免费租赁），提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}